一、概述

BR-A型电线电缆导体半导体电阻智能测试仪（导体电阻材料电阻率智能测试仪、电桥）是高精密、智能化综合电阻测量实验组合系统，它主是为产品质量检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻、导体材料体积电阻率、电机变压器线圈电阻等测量设计制作的。可以升级代替QJ36、QJ19、QJ57、QJ84、QJ44、微欧计等传统测量设备。

测试仪可以实现宽范围0.01μΩ-2.5MΩ、最高达±0.02%的电阻测量，电阻测量采用四端子测量法，12级档位，10级电流，各档位自动切换。12级档位11个标准电阻校正，保证测试的准确性。仪器采用高精度PT100温度传感器，可以实现精度为±0.1℃的温度测量；它同时提供从0.0005mA—10A稳定性优于0.05%，11级程控恒流源输出，0-2.5V精度优于0.02%的电压测量。

测试仪可以根据环境温度自动测量换算导体20℃千米欧姆值、自动测量并换算20℃体积电阻率和导电率。导体电阻测量换算依据GB/T3956-2008、GB/T3048.4-2007，体积电阻率的测量换算依据GB3048.2-2007、GB/T5585.1.2-2018、GB/T3952-2008、GB/T3953-2009、GB/T3954-2008、GB/T3955-2009、。温度换算即可以按实际测量的温度换算，也可以按设置的温度换算。测量金属材料电阻率时，可以测量全规格铜杆、铜线、铜线坯、铜排、铝杆、铝线、硬铝线、铝排、硅合金线、各种圆形、方形、扁形、不规则金属材料的电阻率。测量线缆电阻时，仪器采用0.1A、0.5A、1A、5A、10A的更细电流分档设计即可以满足全量程线缆测量电流要求，又可以提高测量精度和稳定性。相对采用0.1A、1A、10A的电流分档设计，全量程测量时，部分测量量程测量电流不足导致精度下降，部分测量量程测量电流过大导致稳定性不足。

测试仪提供多种工作模式，电阻模式用于电阻标准测量，线缆模式测量线缆时可以根据材料及环境温度，自动换算到20℃的千米欧姆值，换算温度系数时即可以按统一导体温度系数换算，也可以按照铜铝材料分别换算。电阻率模式用来测量体积电阻率，并自动换算到20℃标准体积电阻率和导电率；电阻率的换算材料有：铜、2mm及以上硬铜、2mm以下硬铜、硬铜排、软铜排、硬铝线杆、软铝线、硬铝排、软铝排、6201合金、1120合金、LHA3合金、NRLH1耐热、8系合金软、8系合金硬等，用来换算硬铜杆、硬铝杆、软铜线、软铝线、铜排、铝排等。整轴模式可以测量整轴的电缆电阻，并可根据材料自动换算成20℃电阻值。手动模式可按设定的电流进行测量，可以用来测量接地电阻、电力变压器绕组线圈电阻、电机绕组线圈电阻或者其它要求按设置电流进行测量的场合，亦可以换算到20℃电阻值；长基准和长度测量模式搭配可以用来测量整盘电线电缆的长度；恒流源模式提供恒流输出；标定模式用于仪器标定校准。

仪器即满足实验室内测量电线电缆导体电阻和导体材料电阻率的要求，又满足生产现场在线测量电线电缆导体电阻和导体材料电阻率的要求。

仪器可自动校零，正反向测量, 有效减少外部热电势影响。测量前自动放电保护，防止仪器在接线过程中因人体和样品静电冲击而损坏。测量金属材料电阻率时，可以测量全规格铜排、铝排、铜杆、铜线、铜线坯、铝杆、铝线、硬铝线、硅合金线的电阻率。

测试仪采用液晶显示，中文菜单操作，可以保存100条测试结果，测试结果可查询，操作简单、智能，精度高，可以有效满足各种实验室综合实验要求。开机动态实时更新环境温度，可以作为高精度温度仪使用。

测试仪还可以提供计算机软件控制，提供配套计算机控制软件，软件提供常用电线电缆的标准数据库，可以实现自动测量，自动换算，自动判断结果，自动计算线缆截面积。使用软件控制可以一次性自动产生5次测量结果及平均值，并分次自动判定。测量结果可打印，保存。主机与计算机通讯采用USB模式，即插即用。计算机可读取主机在现场测量保存的数据来生成报告打印。通过计算机软件扩展，测试仪还可以实现金属材料电阻率测量、电力电缆导体屏蔽和绝缘屏蔽测量、电线电缆的高压击穿点测量、变压器的相线不平衡率测量等功能。

- 性能指标

2.1 电阻测量指标

测量范围：0.01μΩ－2.5MΩ

测量精度：1mΩ-100kΩ ±0.05% （可校准）

详细精度见下表：

| 最小分辨率 | 0.01μΩ |
| --- | --- |
| 量程 | 测量范围 | 分辨率 | 测量电流 | 准确度等级 |
| 0.1 mΩ | 0-0.25 mΩ | 0.01μΩ | 10A | 0.2 |
| 1mΩ | 0.25 mΩ-2.5mΩ | 0.01μΩ | 5A | 0.05 |
| 10mΩ | 2.5mΩ-25mΩ | 1μΩ | 0.5A 1A | 0.05 |
| 100mΩ | 25mΩ-250mΩ | 10μΩ | 0.1A | 0.05 |
| 1Ω | 250mΩ-2.5Ω | 0.1mΩ | 0.1A | 0.05 |
| 10Ω | 2.5Ω-25Ω | 1mΩ | 10mA | 0.02 |
| 100Ω | 25Ω-250Ω | 10mΩ | 1mA | 0.02 |
| 1KΩ | 250Ω-2.5KΩ | 100mΩ | 0.1mA | 0.02 |
| 10KΩ | 2.5KΩ-25KΩ | 1Ω | 0.1mA | 0.02 |
| 100KΩ | 25KΩ-250KΩ | 10Ω | 0.01mA | 0.05 |
| 1MΩ | 250KΩ-2.5MΩ | 100Ω | 0.001mA | / |

2.2 恒流指标

恒流档位：1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A

2.3 电压表测量指标

测量范围：0—2.5V  测量精度：±0.02%

2.4 手动模式电流档位指标

测量电流：1uA、10uA、100uA、1mA、10mＡ、0.1A、0.5A、1A、5A、10A

2.5 温度测量指标

温度测量范围：-99-99℃(可扩展)

精度：±0.1℃（-20-50℃ 可修正）

2.6 长度测量指标

测量精度：0.5% （0-300米）

2.7 数据存储

存储数据：100条

- 功能及特点

3.1 测量电线电缆直流电阻、电阻器电阻、连接器接触电阻、导体材料直流电阻

3.2 测量电线电缆导体材料体积电阻率

3.3 测量铜排、铝排导体材料电阻率和导电率

3.4 测量整轴电缆导体电阻

3.5 测量矿用电缆过渡电阻

3.6 测量温度

3.7 测量线缆长度

3.8 恒流源、测量电压

3.9 测量低压成套接地电阻

3.10 测量电机、变压器绕组线圈电阻

3.11宽范围测量电阻，十二级测量档位，十级测量电流自动转换，十二档分级校准

3.12导体电阻温度系数自动换算

3.13 详尽的电阻率材料温度换算

3.14 整轴电缆电阻温度自动换算

3.15 体积电阻率温度自动换算

3.16 温度换算即可以按实际测量值换算又可以按设置温度值换算

3.17 电机、变压器绕组线圈电阻温度自动换算

3.18 电阻模式、线缆模式、整轴模式、手动模式、电阻率模式测量结果自动保存，可随时查询

3.19自动校零、正反向测量

3.20 测量前自动放电

3.21常用电线电缆标准数据库，数据库可手动添加、查询、更新

3.22五次结果自动测量，分次自动智能判定测量结果

3.23数据存储、显示、打印

3.24 主机与计算机通过USB通讯，即插即用

3.25 主算机可读取主机在现场测量的保存数据并生成打印报告

四、功能菜单

BR-A型电线电缆导体半导体电阻智能测试仪（导体电阻材料电阻率智能测试仪）采用中文功能菜单选择操

作，功能菜单主要有5大选择项，设置、测量、输出、校正、查询。

4.1 设置

系统设置里一共有5部分参数。分别为工作模式设置、温度换算材料设置、测量参数设置、电流参数设置、电阻率参数设置。

在系统初始状态下，点击设置按键，进入系统设置状态。

参数设置的初始四项参数：

- 工作模式；工作模式共有电阻、线缆、整轴、手动、长基准、长度1、长度2、恒流源、电阻率、过渡、程控、标定十二个模式项。电阻为标准电阻测量模式，线缆模式为线缆导体电阻测量模式；整轴用于电缆的整轴测量；手动模式为手动操作模式，需设置测量电流手动测量，设定电流见输出电流设置；长基准用于长度1测量时的基准标定；长度1用于基于长基准的线缆长度测量；长度2用于基于电线电缆标准电阻率的长度测量；恒流源为恒流输出，系统按照设定输出恒流，并不断的测量输入电压；电阻率为体积电阻率测量模式；过渡模式用于矿用电缆过渡电阻测量；程控模式用于计算机操作控制；标定为仪器标定校准模式。

- 材料；电阻率模式有：铜、>=2mm硬铜、<2mm硬铜、硬铜排、软铜排、软铝线、硬铝线杆、退火铝、硬铝排、软铝排、6201合金、1120合金、LHA3合金、NRLH1耐热、8系合金软、8系合金硬16种材料设置，线缆模式和手动模式有：统一、铜、铝、禁止四项。当工作模式设置为电阻率时，材料项显示电阻率换算材料设置内容，当工作模式设置为其它时，显示其它模式换算材料内容。线缆测量导体电阻时，如果选择统一，则在温度修正启用时，则按照GB3956表A1导体温度系数换算（同GB3048.4表1，公式3），如根据线缆的材料设置为铜/铝，则温度修正时根据实际材料及实际温度值温度系数按照GB3956附录B公式进行换算。温度换算禁止对手动模式和整轴模式生效。电阻模式不管设置与否都不进行换算；线缆模式不管设置与否都进行温度换算，如果线缆模式设置为禁止，仪器按统一处理；手动模式和整轴模式如果本参数设置为禁止，则只显示当前电阻值。（测量材料电阻率时，在第三屏参数还有换算方法设置，标准模式根据GB3048.2附录B表B1中各种材料温度系数计算和标准第7章换算方式进行换算（GB/T5585、GB/T3952、GB/T3953、GB/T3954、GB/T3955中换算均指标准方法）；附录C模式按照GB3048.2附录C中的方法换算。）

  - 线缆模式使用温度系数：铜 0.00393 铝 0.00403  GB/T3956-2008

统一 0.004 GB/T3048.4-2007公式3和表1 GB/T3956-2008表A1

  - 电阻率模式使用温度系数：

    - 铜材线膨胀系数：0.000017，铝材线膨胀系数：0.000023，换算系数=温度系数+膨胀系数

    - 铜，软铜线TR型，铜线坯T1/T2/T3/TU1/TU2型，温度系数0.00393，换算系数：0.003947，GB/T3952-2016，GB/T3953-2009，GB/T3048.2-2007，标称值：软铜线：1.7241；铜线坯：T1/TU1铸造-1.7070，T2/T3/TU2铸造-1.7241，TU1拉拔：1.7504，TU2拉拔：1.7774。

- >=2mm硬铜，圆铜线硬TY/TYT型，标称直径2mm及以上，温度系数0.00381，换算系数0.003827，GB/T3953-2009， GB/T3048.2-2007，标准值：1.777

- <2mm硬铜，圆铜线软TY/TUT型，温度系数0.00377，换算系数0.003787，GB/T3953-2009，GB/T3048.2-2007，标准值：1.796

- 硬铜排，硬铜排TMY/TMHY型，温度系数0.00381，换算系数0.003827，GB/T5585.1-2018，

标准值：1.777

- 软铜排，软铜排TMR/THMR型，温度系数0.00393，换算系数：0.003947，GB/T5585.1-2018，GB/T3048.2-2007，标准值：1.7241

- 软铝线，圆铝线软LR型，温度系数0.00413，换算系数0.004153，GB/T3955-2009，标准值：2.759

- 硬铝线杆，圆铝杆(GB/T3954-2014)，圆铝线硬LY型(GB/T3955-2009)，温度系数0.00403，换算系数0.004053，GB/T3955-2009,GB/T3954-2014,GB/T3048.2-2008，圆铝杆标准值见下表GB/T3954-2014标准值，LY型：2.8264(GB/T3955)

- 退火铝，温度系数0.00407，换算系数0.004093，标准值2.80，GB/T3048.2-2007

- 硬铝排，温度系数0.00393，换算系数0.003953，标准值2.90，GB/T5585.2-2018

- 软铝排，温度系数0.00403，换算系数0.004053，标准值2.8264，GB/T5585.2-2018

- 6201合金（温度系数0.00360）、1120合金（温度系数0.00390）、LHA3合金（温度系数0.00380）、NRLH1耐热（温度系数0.00400）、8系合金软（温度系数0.00403）、8系合金硬（温度系数0.00393），线膨胀系数：0.000023

- 3048.2附录C换算方法：铜材电阻率换算系数：6.8 铝材电阻率换算系数：11.46

- 以上所述标准值为e8Ω·m，e8的意思是10-8，不同标准里电阻率的单位不同，换算关系如下：1e8Ω·m=10nΩ·m，1e8Ω·m=0.01Ω·mm2/m。

表二  GB/T3952-2016中铜线坯电阻率要求值

表三 GB/T3954-2014中圆铝杆电阻率要求

表四  GB/T3953-2009中圆铜线电阻率要求值及温度系数

表五   GB/T3955-2009中圆铝线电阻率要求值及温度系数

表六   GB/T5585.1-2018中铜排电阻率要求值及温度系数

表七  GB/T5585.2-2018中铝排电阻率要求值及温度系数

表八  GB/T3048.2-2007中电阻率值及温度系数

- 电流方向；正向电流测量和反向电流测量，一般测量时使用正向电流。

- 设置温度；此项参数设置用来换算的温度。当温度选择设置为设置时，使用此项设置的温度值进行换算。

可设置范围为0-99.9℃。通过设置键切换10、1、0.1位，通过左右键进行修改。

通过上、下键来选择设置项，通过左、右键来修改参数。当光标移动到最下面一项时，再按下键，则系统进

入第二屏参数设置。第一屏参数为电阻和线缆测量中经常用到的设置项目，第二屏为不常用设置参数或者设置后不常更动的设置参数。

第二屏参数设置的四项参数：

- 温度选择；有测量和设置两个选择项。设置为测量时使用仪器自身的PT100高精度温度传感器测量的温度进行换算；设置为设置时，则以设置温度进行温度换算。

- 输出电流；输出电流为恒流源输出电流及手动模式下的电流设置，恒流源共有1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A十个选择项。恒流源需配合校正参数中的电阻范围使用。

- 快捷档位；电阻预测量起测点，共分千欧档、欧姆档、毫欧档三个选择项，只对电阻模式起效。千欧档用于0.25千欧以上电阻，欧姆档用于0.25欧姆以上电阻，毫欧档用于250毫欧以下电阻。仪器根据设置的起测点进行预测量，然后根据预测量结果选择向上翻档或者向下翻档，不同的档位、不同的测量电流可实现自动切换，有12个电阻测量档位、10种测量电流。根据电阻的估计值选择对应的快捷档位，可以提高测量速度。如果不知道电阻的具体大小可以从千欧档开始自上而下自动测量。线缆、电阻率模式起测点已固定为毫欧档无需设置。

- 样品长度；样品线缆的长度（指的是两电压端之间长度，不是总长度），测量导体电阻用于换算20℃下千米欧姆值时修正长度数据；测量体积电阻率时，样品长度为试样标长。使用标准夹具时为1米，如未使用标准夹具或夹具长度有误差，取样的线缆长度不为1米时，可设置实际样品线缆长度。样品长度可设置范围为：0.001-20.000米，默认为1米。长度修改时，可通过设置键切换位数为10、1、0.1、0.01、0.001，通过左右键修改对应数值。

在线缆模式、电阻率模式下，当光标移动到第二屏的下端，再次按下行键时，系统会进入第三屏参数设置。

线缆模式下第三屏参数为自动判定标准数据设置，电阻率模式下第三屏参数设置为体积电阻率参数设置，用来测量铜杆、铝杆、铜排、铝排。

- 线缆模式：

- 判定：有启用和禁止两个设置项。设置为启用时，在线缆模式下测量导体电阻，可根据设置的标称截面积等参数查询标准要求并自动判定是否合格；设置为禁止进，在线缆模式下测量导体电阻，仅根据环境温度进行换算，不进行判定。

- 标称截面：共有30个设置项为0.08、0.12、0.2、0.3、0.4、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200。启用判定时，需设置标称截面，用于查询标准要求。

- 镀金属：有非镀金属和镀金属两个设置项。启用判定时，需设置是否为镀金属导体，用于查询标准要求。

- 导体状态：有标准铜（硬铜）、软铜、铝三个设置项。启用判定时，需设置导体状态是否为软铜或者为铝线，用于查询标准要求。

- 体积电阻率模式：

- 面积算法（按导体材料外形选择）；有圆形、扁形、称重、输入四种方法，对应GB3048.2第6节。当面积算法为圆形时，下面需要设置的参数只有试样直径一个参数；当面积算法为扁形时，下面有试样宽度、试样厚度、截面形状三个参数；当面积算法为称重时，下面有试样总长、试样质量、试样密度三个参数。当面积算法为输入时，可直接输入当前样品已知截面积（mm2）。

- ①直径；当面积算法为圆形时，第二行参数为试样直径参数。可设置范围为0.001-99.999，单位为mm。

②宽度；当面积算法为扁形时，第二行参数为试样宽度参数。可设置范围为0.01-999.99，单位为mm。

③总长；当面积算法为称重时，第二行参数为试样总长参数。可设置范围为0.001-99.999，单位为m。

⑷截面积；当面积算法为输入时，第二行参数为输入截面积。可设置范围为0.01-999.99，单位为mm^2。

- ①厚度；当面积算法为扁形时，第三行参数为试样厚度参数。可设置范围为0.001-99.999，单位为mm。

②质量；当面积算法为称重时，第三行参数为试样质量参数。可设置范围为0.0001-9.9999，单位为Kg。

③换算方法；当面积算法为其它时，第三行参数为电阻率温度换算的换算方法选择，有标准、附录C和禁

止三个选择项。标准模式根据温度换算设置的材料，依据GB3048.2附录B表B1中各种材料温度系数及GB3952、GB3953、GB3954、GB3955、GB5585相关标准温度系数和膨胀系数计算，按照标准第7章换算方式进行换算；附录模式按照GB3048.2附录C中的方法换算，所有铜使用6.8电阻率系数，所有铝使用11.46电阻率系数换算。禁止模式不换算，直接按当前电阻值计算电阻率。

- ①截面形状；当面积算法为扁形时，第四行参数为截面形状，对应GB/T5585.1和GB/T5585.2中母线截面形状的设置。如果电阻率材料设置为硬铜排或者软铜排，截面形状有圆角、圆边和全圆边三个参数；如果电阻率材料设置为硬铝排或者软铝排，截面形状只有圆角一个参数。如果电阻率材料设置为其它，截面形状参数会自动设置为方形。截面形状参数用于GB/T5585.1和GB/T5585.2中的截面积计算。异形铜排或者异形铝排请使用称重法测量。

②密度；当面积算法为称重时，第四行参数为试样密度。系统在初始时已设置铜密度为8.89，铝的密度为

2.703，单位为  106g·m-3，只要在进入该屏参数设置前，设置了材料，则密度会自动显示对应材料的密度

值。如果预测量材料密度值不同于标准值，则可设置输入，可设置范围为0.001-99.999，单位为106g·m-3，

设置修改后的值会保存并代替初始值。

- 参数修改：试样长度数据及体积电阻率第三屏参数数据修改时，可通过设置键切换位数为10、1、0.1、0.01、0.001，通过左右键修改对应数值。

- 如果工作模式设置为电阻率，则在第一页面状态，按上键可直接进入第三屏数据设置。

- 设置完成后，按下返回键返回初始状态，系统保存设置数据。

4.2 测量

电阻模式、线缆模式、整轴模式、手动模式、长基准模式、长度模式、电阻率模式的对应测量键。

4.3 输出

当工作模式为恒流源时，按下输出/右键，系统输出相应的恒定电流。

4.4 查询/删除

按下查询/删除键，进入数据查询状态。此时显示的为最后一次测量结果，通过上下键可以翻看历史测量结果。数据存储区可以保存100条测量结果，当数据存储区存满时，需对数据进行整理。长时间按下查询/删除键不松手，超过5秒钟，仪器提示格式化数据存储区，并将数据清零。如果在数据存满状态下，不进行数据整理，测量数据将重0开始，覆盖以往测量结果。

4.5 校正

先设置工作模式为标定，然后点击校正按键进入校正模式，再通过上下键选择正确的栏位，按照菜单提示接入标准电阻，点击校正键，系统自动进行校准，校准完成后，液晶显示校准完成，同时峰鸣器短鸣提示。

该档位校准完成后，直接按上、下键可能直接切换到其它档位直接进行校准。所有档位校正完成后，按下返回键，系统返回到初始状态，并自动将校准参数保存。

系统采用十二档分段校正技术，校正档位及参数如下：

- 档位0        标准电阻1MΩ        电流1uA

- 档位1        标准电阻100KΩ      电流10uA

- 档位2        标准电阻10KΩ       电流100uA

- 档位3        标准电阻1KΩ        电流100uA

- 档位4        标准电阻100Ω        电流1mA

- 档位5        标准电阻10Ω         电流10mA

- 档位6        标准电阻1Ω          电流0.1A

- 档位7        标准电阻0.1Ω         电流0.1A

- 档位8        标准电阻0.01Ω        电流0.5A

- 档位9        标准电阻0.01Ω        电流1A

- 档位10       标准电阻0.001Ω       电流5A

- 档位11       标准电阻0.001Ω       电流10A

- 档位12       标准电阻0.0001Ω      电流10A

- 当测量精度低于参数说明时，可进行校正，校正时需要标准电阻。如果没有校正条件，请勿使用校正操作。在没有标准电阻的状态下，进行校正操作会使校正系数丢失，无法再进行测量。

- 为了保证操作人员不因为误操作导致标定数据丢失或者被修改，仪器对进行标定程序过程加入密码，只有正确输入密码，才能进入标定程序。如果客户确实需要标定校准系数时，可拨打厂家客服电话13938253930问询密码信息。

- 档位11和档位12均用于0.25mΩ以下电阻测量，标定时只需标定一个档位。如果有0.1mΩ标准电阻，应标定档位12；如果只有1mΩ标准电阻，可标定档位11。系统使用最后标定的档位系数进行测量。

4.6 测量模式档位及测量电流

- 电阻模式、线缆模式和电阻率模式各档位测量范围及电流

- 档位0        2.5MΩ-0.25MΩ         电流1uA

- 档位1        250KΩ-25KΩ           电流10uA

- 档位2        25KΩ-2.5KΩ           电流100uA

- 档位3        2.5 KΩ-250Ω          电流100uA

- 档位4        250Ω-25Ω             电流1mA

- 档位5        25Ω-2.5Ω             电流10mA

- 档位6        2.5Ω-0.25Ω           电流0.1A

- 档位7        250mΩ-25mΩ           电流0.1A

- 档位8        25mΩ-15mΩ            电流0.5A

- 档位9        15mΩ-2.5mΩ           电流1A

- 档位10       2.5mΩ-0.25mΩ         电流5A

- 档位11 12    0.25mΩ以下            电流10A

- 手动模式可设置测量电流，设置测量电流测量范围在电阻模式测量范围内或者在线缆模式测量范围内的，精度较高，超出范围测量的，精度会降低。

- 线缆模式测量范围使用测量电流，均满足GB3048.2和GB3048.4的标准要求。对铜导体单位截面的最大测量电流不大于1A，对铝导体单位截面的最大测量电流不大于0.5A。而且自动模式使用测量电流，均经过1倍电流和1.414倍电流测试。

- 仪器采用0.5倍电流模式，因为对于1A和10A两个电流来说，很多时候10A测量电流太大，而1A测量电流又太小，容易使测量值偏小。而采用5A电流即可以保证精确度，又可保证电流不过大。国标Q/725JF06-11-1991《金属材料电阻率测量方法》(现行)中对于铝材料电阻率测量中，很明确的提出采用5A电流进行测量。57系列电桥，因为设计和功率因素，一般最大电流在1A，故对于1mΩ档，也只能采用1A测量，但导体材料其实在不同的电流下会表现出不同的阻性，故57系列电桥测量1mΩ以下阻值导体时，一般测量值偏小。市场上部分36电桥，因设计复杂底原因，测量电流只有0.1A、1A和10A，对于1mΩ及以下阻值，很多也使用1A电流测量，故常表现为测量值偏小。测量16平方到70平方铜导体、25平方-95平方铝导体、0.85/0.94铝杆时使用1A测量电流均表现测量值偏小，而使用10A电流测量，又会表现出测量值偏大。使用57电桥或者使用1A测量电流测量的电桥对于以上几种材料进行测量时，如果所预留余量不够大的话，在正规国家检测中心，就会检测出产品不合格。使用0.1A、0.5A、1A、5A、10A进行电阻测量，就可以保证测量结果的正确性。

- 对于习惯于使用57系列电桥，或者习惯使用1A、10A两档测量电流电桥的客户，如果认为仪器自动测量某些测量换算值偏大，可使用本仪器的手动模式。本仪器手动模式，可设置测量电流进行测量。如预使本仪器和57/PC36C测量一致，可使用手动模式，将测量电流设置为1A进行测量。仪器手动模式，亦可进行自动换算，只需在温度换算中设置换算材料，就可直接换算至20℃标准值。

4.7 温度换算与测量

仪器进行温度换算时，即可以按实际测量值换算，亦可以按设置温度值换算。仪器使用高精度PT100温度传感器测量，温度测量精度达到±0.1℃。仪器采用的温度传感器非瞬感式温度计，当环境温度上升和下降并稳定后，温度传感器测量值和实际值会保持一致。当偶尔一次性热风或者冷风干扰时，温度传感器不会很快变化，使温度测量值和导体温度值保持很好的一致性。水银温度计在测量室温时，因空气为非稳定温度场，测量数据容易产生偏差，当室内温度稳定无干扰时，仪器温度传感器测量值和水银温度计测量值保持一致。如若对温度测量值有疑问，请将水银温度计和本温度传感器放入水中测量对比。简易式的数显室内温湿计误差较大，一般会有±1℃误差且多为正偏差，这样换算出来的结果容易偏小。请勿将温度值设置至普通水银温度计或者简易式数显温度计显示值。如果未有更高精度温度测量值时，请使用仪器测量温度值进行换算。温度设置参照4.1第一屏参数设置温度项。

- 使用方法

5.1 未使用控制软件

5.1.1 电阻自动测量

将待测电阻夹好，电压端在内，电流端在外。将工作模式设置为电阻，根据预测量电阻大小设置快捷档位或者直接设置为千欧档由系统自动预测量选择，其它设置项可设置为任何值。按下测量键，系统自动进行测量并显示测量结果。

5.1.2 电线电缆自动测量

- 不使用配套夹具接线：（适用于条件简单，要求精度不高的场合）

用钢板尺测量出试样导线长度（标准取样1.2-1.4米），将电压测量端（细线夹）对准两测量点夹紧，电流端（粗线夹）夹于电压端两侧之外10cm处（电压端和电流端离得不能太近，否则会影响测量稳定性），如下图(要保证两电压端间的距离为1米，或者准确测量两电压端间长度)。

电流（粗红夹） 电压（细红夹）    电压（细黑夹）  电流（粗黑夹）

10cm                1m               10cm

图A 试样的接法

- 使用配套夹具接线：

使用240夹具取样1.2-1.3米，使用630夹具取样1.4-1.5米。将试样固定在夹具上，拉紧。将仪器的两个红夹接在夹具一头，两个黑夹接在夹具的另一头；粗线的夹子夹电流端（夹具外侧的两个端子），细线的夹子夹电压端（夹具内侧4个端子,每侧有2个，如果每侧2个电压端子未通过导线连接，可使用软导线连接），或者直接将仪器的两个细线夹接在夹具内侧的两个铡刀片上，要保持接触的良好。如果使用压片测试线，可直接将压片压接在对应螺栓下。接线参考如下图B。

图B    仪器夹具接线

- 样品预处理

现场取样样品，在实验室测量时，需要预处理。要求精度高时，需在温度稳定的实验室环境下放置4小时以

上，一般需放置2小时以上，大截面的导体需增加放置时间。大截面的绞合导体需进行顶端处理，以保证测量电流的均匀性。一般35平方及以上，100平方以下的铜、铝绞合导体，可在电流外侧60-90mm处使用单芯1.5-2.5平方硬导线密绕捆扎。100平方以上的铝绞合导体要求精度较高时宜采用试样端部冷压接处理，铜导体采用铜丝端部扎绕法。绞合导体要保持绞合紧密状态，如果带绝缘的绞合导体，最好不要将绝缘全部切除，铝导体在放置夹具时，最好对导体进行加固绞合处理。处理好的样品使用导体电阻夹具时，将样品沿着原来的绞合方向绞合紧密，特别是铝导体，绞合的松紧程度会直接影响最终测量结果。35平方以下的绞合线，也可使用电工胶布在线缆两侧进行简单扎紧处理，扎紧前要将绞合线进行向右旋紧处理。对绞合导体电流均匀性导致的测量误差，铝导体最敏感，铜导体次之，分割导体采用铜丝端部扎绕后，测量结果即很稳定。所以当测量大截面的铝绞合导体时，一定要进行顶端处理后再测量。

- 导体电阻及截面积自动测量

在系统初始状态下，按下设置按键，进入设置功能状态，将工作模式设置为线缆，将材料设置为铜或铝，或者使用统一导体温度系数将材料设置为统一，电流方向设置为正向（或反向），温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度），样品长度设置为1m（或者输入实际长度）（如果需要自动判定及测量截面积，则将判定设置为启用，根据样品设置标称截面、镀金属、导体状态），其它设置可设置为任何值，按下返回键返回到系统初始状态。

按下测量键，系统自动测量电线电缆直流电阻，如果设置温度设置为0则仪器自动测量环境温度，再根据电线电缆的材料换算成20℃下的千米欧姆值。如果启用了判定，则系统会查询相应线缆的标准要求，判定是否合格，计算电性能横截面积。

- 在线自动测量

在线检测时，如果测试夹能直接夹在电缆导体上时，可直接夹在电缆导体上；如果电缆较粗，测试钳夹口较小时，可以用1.5-2.5平方的硬芯铜线，在电缆的两端分别做两个箍，将测试夹直接夹在箍上测量（或者使用在线用大号测试钳）；使用在线分体夹具的，按使用说明。测试导体截面大于150时，可将电压测试钳的长度取3米，以提高换算精度。

将温度传感器和预测试导体绑扎在一起，外面用保温条（如棉布条）包裹。3-5分钟后，待温度传感器温度和导体温度一致后，再进行测量。测量时注意样品长度设置和实际夹持长度保持一致。

5.1.3 电阻或者电线电缆导体电阻的手动测量

测量电阻或者电线电缆导体电阻时，如果不想使用自动智能式的测量，可使用手动测量。手动测量时首先将工作模式设置为手动，然后设置材料（如果想自动换算，则设置材料为铜或者铝，或者使用统一温度系数将材料设置为统一；如果不使用自动换算，则将材料设置为禁止），电流方向设置为正向或者反向，如果使用仪器测量温度则将温度选择设置为测量（如果使用设置温度，将温度选择设置为设置，并设置温度值），设置输出电流值。电流档位选择设置值见4.6说明。选择合适的测量电流，可以提高测量精度。测量电线电线导体电阻时，降低测量电流，测量值会偏小。

按下测量键，仪器按设置参数进行测量。

5.1.4整轴电缆电阻的测量

当测量30平方以上电缆时，如果不想破坏整轴电缆的完整性，可使用整轴模式。当电缆的直径过大，测试仪测试夹不能直接夹住的时候，可以用1.5-2.5平方的硬芯铜线，在电缆的两端剥口上分别做两个箍，将测试夹直接夹在箍上测量（或者使用在线用大号测试钳）。将工作模式设置为整轴，材料设置为铜或者铝（温度换算不设置为关闭测量完成后可自动换算为20℃电阻值），温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度）。按下测量键，系统测量整轴电缆电阻值，并自动换算为20℃电阻值。系统显示测量电阻值，环境温度值，20℃换算值，20℃换算值和测量电阻值单位相同。

5.1.5体积电阻率的测量

如果不使用夹具，则需准确记录两测试夹间的长度值为样品长度，精确到1mm，如果使用1m夹具，则样品

长度记录为1m（如果要求更精确，可准确测量两电压端轧口的长度），如果使用其它长度夹具，则测量并记录样品长度。样品长度为试样标长。

- 已知横截面积的导体材料体积电阻率测量

将工作模式设置为电阻率，设置材料，温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度），面积算法设置为输入，电阻率换算设置为标准或者附录；输入截面积数值（平方毫米）。按下测量键，系统测量导体电阻值，自动计算体积电阻率和导电率，并换算到20℃下的标准值。

- 圆形导体的体积电阻率测量（铜杆、铝杆、铜丝线、铝丝线）

测量样品直径。将工作模式设置为电阻率，设置材料，温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度），面积算法设置为圆形，电阻率换算设置为标准或者附录；设置样品长度值和样品直径值，按下测量键，系统测量导体电阻值，自动计算体积电阻率和导电率，并换算到20℃下的标准值。

- 扁形导体的体积电阻率测量（铜排、铝排）

测量样品的宽度、厚度，记录或者测量样品长度。将工作模式设置为电阻率，设置材料，温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度），电阻率换算设置为标准，面积算法设置为扁形,设置截面形状；截面形状参数说明如下图。设置样品长度值、宽度值、厚度值。按下测量键，系统测量导体电阻值，自动计算体积电阻率和导电率，并换算到20℃下的标准值。

- 称重法测量体积电阻率（所有形状，异形的铜排和铝排，非光滑均匀的铝杆，一般都是使用称重法测量）

测量样品的质量、总长，记录或者测量样品标长，测量或者使用材料标准密度值。将工作模式设置为电阻率，

设置温度换算材料，温度选择设置为测量（设置为设置时，需要设置第一屏参数里的设置温度），电阻率换算设置为标准或者附录，面积算法设置为称重；设置样品总长、质量、密度值。按下测量键，系统测量导体电阻值，自动计算体积电阻率，并换算到20℃下的标准值。

- 电阻率换算方法中标准模式按GB/3048.2-2008第7节内容进行温度换算，对不同的铜材、铝材采用不同的温度系数，计算时采用了线材温度膨胀系数。附录模式按GB/T3048.2-2008附录C进行温度换算，对所有的铜材使用6.8电阻率温度系数，对所有的铝材采用11.46电阻率温度系数，计算时忽略线材温度膨胀系数，直接用当前温度电阻率值乘温度系数。温度换算中关闭模式不换算温度系数，直接显示当前温度电阻率值。

- GB/T3954、GB/T3955中对铝杆、铝线电阻率测量，GB/T3952、GB/T3953中对铜杆电阻率测量，面积计算方法均使用称重法，温度换算均使用标准换算法。

- 测量铜排、铝排电阻率，计算截面积时，系统按照GB/T5585中的截面形状参数，自动计算截面积。

- 带导电率显示的版本，在显示电阻率的同时还会显示IACS。

- 体积电阻率的单位为e8Ω·m，e8的意思是10-8。

5.1.6线缆长度的测量

长度1：基于长基准的长度测量

- 长度基准的测定

对预测量长度的线缆取1.2米做为基准，将两端头剥开，将测量线接入，参照图A的接法接好，要保证两电

压端的长度（细线夹中间的距离）为1米。设置工作模式为长基准。按下测量键，系统进行长度基准测定，测量完成后系统显示1米标线的电阻值，并将该基准保存。按下返回键，返回系统初始状态。

- 长度1测量

将测量线参照图A接入预测量长度的线盘，注意粗线在外侧，细线在内侧。设置工作模式为长度1。按下测

量键，系统自动进行长度测量，并显示长度值。

长度2：基于标准电线电缆电阻率的长度测量

- 长度2测量

将测量线参照图A接入预测量长度的线盘，注意粗线在外侧，细线在内侧。设置工作模式为长度2。按下测

量键，系统自动进行长度测量，并显示长度值。

- 长度1的精确度取决于长基准精准测量和取样，长基准的长度取样误差和电阻测量误差会影响长度1的测量，

而且长基准的误差在长度1测量中，会被放大，因为长度1模式是以长基准为基准1，重复一次误差累加一次。长度1模式即适用于标准电线电缆的长度测量，亦适合于非标电线电缆长度测量。

- 长度2的测量基于标准电线电缆电阻率，不需要测量长基准，长度2的测量精确取决于样品电线电缆和标准

值的一致性。样品电线电缆比标准值大时，测量长度会增加，样品电线电缆比标准值小时，测量长度会减少。长度2模式相当于整轴模式的反运算。一般国标电线电缆和标准值相比，都会留有1%-2%的余量，测量时测量长度结果会比实际值小1%-2%。对于卡标的电线电缆，测量值和实际值最接近。

5.1.7电机绕组电阻、变压器绕组电阻及其它需要固定测量电流的电阻测量

将测试线的夹子夹在待测电阻的两侧。将工作模式设置为手动，将输出电流设置为10A（接地导通电阻）/5A/1A(电机、变压器绕组)或者根据需要设置输出电流，根据需要设置温度换算材料（温度换算材料不设置为禁止可换算到20℃）。按下测量键，系统快速测量待测电阻的阻值，并显示结果。手动模式多用于需要固定电流的场合或者用于仪器检修，但档位过宽，如果设置电流值和测量阻值范围不合适，精度会较低，一般用于要求测量精度不高的场合。

5.1.8 恒流源的输出

将测试线电流夹子平在负载的两侧，注意红夹为正。将电压夹子夹在要采集电压的两侧。将工作模式设置为

恒流源，根据需要设置输出电流。按下输出/右键，系统输出电流，并采集电压。

5.1.9系统校正

系统校正可以修正长时间后因仪器老化造成的测量偏差，可以使仪器随时和标准值保持一致。校正方法参阅4.5说明。

5.1.10 温度校准

如果仪器测量温度产生严重偏差或者错误时，可通过温度校准标定温度测量。温度标定需要100Ω标准电阻。需要温度标定时，请联系厂家技术支持。

5.2 使用计算机控制软件

BR-A型电线电缆导体半导体电阻智能测试仪（导体电阻材料电阻率智能测试仪）通过USB通讯，受计算机

控制软件控制，通过计算机控制软件的功能扩展，实现电线电缆直流电阻的测量、换算和自动判定；截面积的测量计算；电线电缆数据库的更新、查询；导体材料体积电阻率和质量电阻率的测量；半导电的测量，变压器线不平衡率和相不平衡率的测量，电线电缆高压击穿点的测量。

5.2.1 软件的安装

打开直流电阻安装程序，执行Setup.exe，按照系统提示，将直流电阻测试程序安装到默认目录。安装程序会在开始菜单的程序项中建立一个快捷方式。在该快捷方式上点击鼠标右键，选择发送到桌面快捷方式，即可在桌面上建立一个快捷方式。如果是XP系统可以安装到任何分区，win7及以上操作系统建议不要安装到C盘。如果操作系统为win7，则在桌面快捷方式上点击右键，选择属性，将兼容性设置里设置为使用XPSP3模式，将以管理员身份运行打勾。

5.2.2 下位机的设置

当使用计算机控制软件时，要先对下位机进行一定的设置。在下位机系统初始状态下，点击设置按键，进入设置功能状态，设置工作模式为程控。按下返回键返回系统初始状态，设置完成。

设置完成后，连接下位机和计算机的USB数据线，运行计算机控制程序，程序应能正确识别下位机，并在程序状态栏中给出连接提示。如果通讯正常，则计算机程序启动后，下位机液晶会关闭。

5.2.3 电线电缆直流电阻的测量

- 设置标准数据库；系统有两个标准数据库，一个是按规格型号的标准数据库，另一个是按截面积及导体分类的GB/T3956标准数据库。分别在系统管理菜单里的设置规格型号标准数据库和设置GB/T3956。标准数据库可查询、添加、更改和删除。当线缆的标准发生改变或者增加数据库内没有的标准时，需设置相应标准数据库。

- 设置样品线资料；进行电线电缆直流电阻测量前，应先设置样品线资料。运行程序后，点击系统管理下的设置样品资料菜单项，弹出样品线资料设置窗口。

- 首先选择判定依据是按具体线缆的规格型号由系统选择标准判定，还是直接选择按线缆导体标准GB/T3956来进行判定。选择按规格型号判定则输入样品线缆规格型号、样品线长度、选择导体材料等，选择按GB/T3956判定则输入线缆标称截面、样品长度、选择导体种类等。设置正确则标准要求会直接显示所设置参数对应的标准要求值。

- 选择温度系数换算方式。如果按铜、铝的各自温度系数，按照温度系数计算公式则选择分铜铝导体温度系数换算；如果按照GB/T3956或者GB/T3048.4标准提供的温度系数表，对所有导体材料均按该温度系数表进行换算，则选择统一导体换算温度系数。统一导体温度系数为整数值，温度区间为0-40℃，换算时温度值会四舍五入至整数值；分铜铝导体温度系数换算使用实际温度值。

- 规格型号（或者标称截面）、导体材料（或者导体种类）、样品线长度用来自动判定，生产厂家、送检单位、检测单位、报告编号、检验日期用来生成原始记录报告。

- 设置测量档位；点击系统管理下的设置测量档位菜单项，系统弹出设置测量档位窗口。根据预测电线电缆的阻值，选择相应档位。默认设置为小于250mΩ，对于常规电线电缆的测量可以不用修改，实际测量时，系统会先按照设置档位进行预测量，然后自动向上或者向下选择最适当的档位进行测量。正确的预设档位可以提高测量速度。

- 电阻测量；点击电阻测量下的正向测量菜单项，系统进行直流电阻的测量，并根据测量的环境温度，自动换算出20℃下的千米欧姆值，再根据样品线设置里的规格型号（或者标称截面），查询电线电缆数据库，调出该样品线的标准要求，和测量换算值相比较,给出自动判定结果，计算截面积。系统会连续性进行5次重复性测量，对每次测量结果分别进行判定，并给出平均值。如果需要反向测量可点击电阻测量下的反向测量菜单项。

- 保存及打印；系统测量结束后，点击保存可保存测量结果及样品线资料到测量结果数据库。点击打印，系统打开Excel，并将当前测量数据及样品资料传送至Excel，可在Excel内对报告进行再处理。点击文件管理下的浏览历史纪录，可以打开历史测量结果数据库，可以对历史测量结果纪录进行打印或者删除操作。

- 读取主机现场测量存储数据；点击文件管理下的管理下位机存储数据，打开数据处理窗口。点击读取，可将主机在现场测量的存储数据读取到数据库。读取完成后，点击刷新。可对现场测量数据进行打印和删除。

5.2.4 导体材料电阻率的测量

体积电阻率测量GB/T3048：点击菜单项里的材料电阻率测量\体积电阻率测量GB/T3048。选择样品材料，选择温度换算方式（一般为标准，按GB3048.2第7章方法换算；GB/T3952、GB/T3953、GB/T3954、GB/T3955中换算均指标准方法；附录C按GB3048.2附录C的方法换算）。根据样品选择面积算法，并输入相应参数，点击正向测量或者反向测量，系统自动测量材料体积电阻率和导电率并自动换算到标准20℃。

电阻率测量GB/T351: 点击菜单项里的材料电阻率测量\电阻率测量GB/T351。选择样品材料，根据样品选择面积算法，并输入相应参数。点击体积电阻率测量，系统自动测量材料体积电阻率并自动换算到标准20℃；点击质量电阻率测量，系统自动测量质量电阻率并自动换算到标准20℃。

质量电阻率测量GB/T3048：点击菜单项里的材料电阻率测量\质量电阻率GB/T3048测量。选择材料，输入相应参数，点击正向测量或者反向测量，系统自动测量材料质量电阻率并自动换算到标准20℃。

体积电阻率和质量电阻率的测量结果可保存，调入及打印相应数据报告。体积电阻率和质量电阻率设置参数，在退出时可自动保存，下次运行时，自动载入上次设置参数。

- GB/T3048.2计算电阻率是先按当前电阻值计算电阻率，然后根据电阻率的温度系数换算到标准20℃，这是标准电阻率，GB/T3952、GB/T3953、GB/T3954、GB/T3955中换算均指标准方法。GB/T351计算电阻率是先将当前电阻值换算为20℃导体电阻，再根据换算后的电阻值计算电阻率，和GB3048.4中的相当电阻率计算方法相同。GB/T3048换算电阻率时，标准方法使用温度系数和膨胀系数；GB/T351换算及计算电阻率时，只使用温度系数，不使用膨胀系数。两种方法最终结果单位不同，注意比例关系。10^-6Ω.m=Ω.mm^2/m，1000Ω.kg/m^2=Ω.g/m^2。

5.2.5测量电线电缆的高压击穿点位置

当打耐压发现AC两线击穿，可分别用检测仪测出：CA、CB、BD、AB、AD、CD端电阻。测量前，在电缆的4个接头上分别按上图做A、B、C、D的标记，并将A、C与地放电，放掉A、C电缆上的静电，以免损坏测试仪。在测量时，不要动电缆，以防击穿点的电阻值发生变化造成测量不准。(最好测试两组数据，算出击穿点位置LX平均值.)测出电缆长度L(或CD的Ω／km值)，记录好，在“电线电缆直流电阻测试”界面上;点击“高压击穿点定位(W)”，弹出“高压击穿点定位测量(C)”;点击“(C)”，弹出“高压击穿点定位”界面；在对应栏输入相应的数值；对于“已知电阻(Ω/km)”与“电阻长度L(m)”只需输入其一即可。系统会自动算出击穿点距A点的距离Lx(m)。对于成盘电缆测量示意如下图：

图C击穿点位置测量1

图D 击穿点位置测量2

对于已敷设好的电缆(如下图),发现AC两线击穿或电缆受伤，AC两线绝缘电阻小于2MΩ，可用下述方法测量击穿点位置或受伤点的位置。可直接测出AC、BD两端的电阻，量出电缆的长度L或CD的Ω/km值，用另一根导线或电缆线芯H，做测量连接线，先确定H的电阻值R 。

将H点与D点联接良好可测出：

CH、AH两端电阻值为RCH、RAH

则CD两端的电阻为RCD=RCH-R

AD两端电阻值为RAD=RAH-R

将H点与A点联接可测出：

BH、DH两端电阻值RBH、RDH

DA两端电阻值为RDA=RDH-R

将上述的RAC、RBD、RCD、RAD、RAB、RDA、L输入到“高压击穿点定位”界面的相应栏内，系统会自动算出击穿点（故障 点）距A点的距离（Lx）。

注：该测量仪适用于电缆击穿点只有一处且完全击穿的情况。不适用于高压击穿、软击穿及多处击穿的测试。

5.2.6变压器、直流电阻不平衡率的测量

点击不平衡率菜单，即可进入变压器、直流电阻不平衡率的测量界面。进入后在对应栏输入报告编号和变压器的容量，分别对AB、AC、BC；AN、BN、CN的直流电阻值进行测量，读取平均值并将其填入相应的栏目中，系统将会自动计算出“相不平衡率”和“线不平衡率”。

5.2.7 屏蔽电阻率测量

半导电屏蔽电阻率测试主要包括导体屏蔽电阻率ρc和绝缘屏蔽电阻率ρi的测试。

- 试样的制备

- 从150mm长成品电缆样品上制备试样。

- 导体屏蔽试样：将电缆绝缘线芯样品沿纵向对半切开，除去导体以制备导体屏蔽试样，如有隔离层也应去掉，见图E。

- 绝缘屏蔽试样： 将绝缘线芯外所有保护层除去后制备绝缘屏蔽试样，见图F。

- 非标准样品需准确测量记录BC电极间的长度。

- 屏蔽层体积电阻率的测定步骤：

- 使用测试棒：将四只涂银电极A、B、C和D)置于半导电层表面。导体屏蔽使用测试棒并固定，绝缘屏蔽使用银丝或者扎丝直接在样品上制做。标准样品两个电位电极B和C间距50mm，非标准样品准确测量两BC电极间长度。两个电流电极A和D相应地在电位电极外侧间隔最好不少于25mm。（测量Pc参考图E，测量Pi参考图F）

- 使用测试夹具：将测试样品放入测试夹具内并固定牢固；测量导体屏蔽使用导体屏蔽夹具，测量绝缘屏蔽使用绝缘屏蔽夹具。

- 室温下测量导体屏蔽的外径和导体屏蔽的厚度；绝缘屏蔽的外径及绝缘屏蔽的厚度。

- 测试仪的电流夹夹于A、D电极， 电压测试夹夹于B、C电极。在连接导体屏蔽电极时，应确保夹子与试样外表面绝缘屏蔽层的绝缘。将组装好的试样放入预热到规定温度的烘箱中。需要使用延长线的可使用配套延长线。

- 运行计算机软件，点击屏蔽电阻率测量菜单，系统弹出半导电屏蔽电阻率测量窗口。按照窗口提示，输入测量得来的Dc、Tc、Di、Ti的值。如果非标准试样需输入BC值。如果仅测量得一组外形数据，可直接输入平均值。

- 分别点击测Rc和Ri测量导体屏蔽和绝缘屏蔽的电阻值。

- 点击计算Pc和计算Pi。

- 保存。点击保存可以保存当前输入的数据和测量结果。调入。点击调入可以调入保存的历史数据。清空。点击清空可以清空输入的测量数据值。打印。点击打印可以打印测量的半导电结果记录。

- 体积电阻率ρ（用Ω·m表示）按下式计算：

- 导体屏蔽ρc＝Rc×л×(Dc-Tc)×Tc/2Lc

式中： ρc—体积电阻率，Ω·m；

Rc—测量电阻，Ω；

Lc—电位电极间距离，m；(系统内置为50mm)

Dc—导体屏蔽外径，m；

Tc—导体屏蔽平均厚度，m；

b)绝缘屏蔽ρi＝R i×л×(D i-T i)×T i/L i

式中：—体积电阻率，Ω·m；

Ri—测量电阻，Ω；

Li—电位电极间距离，m；(系统内置为50mm)

Di—绝缘屏蔽外径，m；

Ti—绝缘屏蔽平均厚度，m。

图E  导体屏蔽电阻率ρc的测试

图F 绝缘屏蔽电阻率ρi的测试

- 注意事项

  - 校正操作会修改系统测量系数，在无标准电阻条件下，请勿进行校正操作。校准时每个档位可多次校准，直到数据稳定一致。

  - 测量过程中请勿接触测试线、测试导体、测试夹、夹具，所有更换测试样品工作均应在测试完成后或者测试前进行。

  - 为了保证温度测量的稳定性及准确性，请将温度传感器放置于与样品同一水平面，且与样品距离不超过1米，离墙面距离不小于10cm位置，并远离热源和冷源，不受人体体温与哈气干扰。温度传感器、夹具、测量导体应保持同一相对高度。温度传感器和仪器的距离不小于30cm。温度传感器不宜直接放置在金属或者传热较快的桌面上，可在实验台上放置泡沫板或者支持架，将温度传感器放置在泡沫板或者支持架上，并且将温度传感器的前端悬空。

- 测量电线电缆导体直流电阻或者导体材料电阻率时，尽量使用线缆模式和电阻率模式，如果使用手动

模式时，请注意设置的测量电流和测量的材料电阻要适当。设置电流过小，会使测量值偏小；设置电流过大，会使测量值偏大。

- 检定和校准时，只能测量实物电阻，不能使用模拟电阻。检定和校准时，请使用电阻模式。不要使用

手动模式，手动模式需手动设置测量电流，设置电流和预测量电阻不适合时测量精度会较低，主要用于仪器检修及特殊场合；电阻模式测量时不需要设置电流大小，系统会根据被测量电阻大小自动选择合适电流合适档位进行测量。检定时请将仪器与标准电阻放置于标准稳定室温（20℃-23℃±1）内2-4小时以上再进行测量和标定。测量误差大于参数说明时，请使用标定功能进行校准。

- 测量线缆样品时，如果测量精度要求较高时，应将测试样品和测试仪放置在一个温度稳定的环境内4-6小时以上再测量，以保证样品温度和测试仪温度传感器温度保持一致。当线缆样品截面较大时，需增加放置时间。

- 测量精度要求高时，初次开机测量的，应提前开机预热10分钟后再进行测量。

- 测量导体电阻的线缆样品应单独截取，不应从做过耐压的线缆上截取。从做过耐压的线缆截取的，或者从刚做过火花机试验的线缆截取的，在接线前应先放电，放电时间应不低于15秒。

- 仪器对于电流测试线断开或者未有效连接有检测，但对于电压测试线断开或者电压测试线未有效连接未检测，如果电压测试线断开或者未有效连接会导致测量数据异常。故测试数据异常时，首先应先检查电压测试线和夹具电压测试线接口。

- 本系统带自动放电保护，使用主机直接测量在连接测试线与测试样品时注意，仪器应该处于初始状态（功能选择菜单），或者处于关机状态。请使用标准带地线的电源给仪器供电。并保持火线和零线的相序正确。

- 设备成套性

- BR-A型主机一台；

- DQ630导体电阻夹具一台；

- 原装计算机一套；

- 标准测试线两套（一套标准夹子测试线，一套压片测试线）

- 温度传感器一根；

- 电源线一根；

- 软件一套；

- 说明书一份；

- 合格证一份；

- 质量保证

本产品自出售之日起保修一年。

# Text boxes

B

H

C

1000

D

H

R=

12

电缆长度L×H的千米欧姆值（Ω/km）

A