- 概述

QJ57T型液晶数显电阻智能测试仪是在QJ57、QJ44等电阻电桥的基础上，采用数字化智能测量方式进行改进的新一代电阻测试仪器设备，可根据环境温度及GB/T3048.4表1和公式3温度系数自动换算线缆导体直流电阻。是电线电缆相关企业、导电材料相关企业、各种检测机构等用来测量电线电缆导线电阻、铜铝丝材料电阻率、各种电阻器电阻高性价比的最佳选择。可代替QJ57、QJ44、微欧计等电阻测量仪器。

- 功能及特点

- 仪器可实现0.1μΩ-2.5MΩ的精度为0.5%的电阻测量。

- 测量结果可根据环境温度自动换算到20℃千米欧姆值。

- 可直接测量铜铝单丝材料电阻率并换算到标准20℃。

- 测量结果自动保存，可随时查询，最大可保存100组数据。

- 提供校正功能，可使用标准电阻进行数字化校准标定，使测量显示值和标准值保持一致。消除使用传统电阻测试设备因电子器件老化产生偏差而又无法修正的忧虑。

- 1mΩ-1MΩ共计十级自动换档预测量，自动选择合适档位进行测量，无需手动选择。

- 0.001mA-1A共7级电流自动切换。提供恒流源、电压测量。

- 仪器具有自动放电保护功能，防止在接线时，测试人员静电及测试样品静电损坏仪器设备。

- 12864液晶显示，触摸按键，中文菜单参数设置。

- 智能化测量，测量时仅需按下测量键。

- 性能指标

  - 电阻测量指标：

测试范围：0.1μΩ－2.5MΩ  最小分辨率：0.1μΩ

测量精度：±0.5% （1mΩ-200kΩ）

  - 温度测量指标

测量范围：0-40    测量精度：±0.2℃

  - 测量电流：0.001mA、0.01mA、0.1mA、1mA、10mA、0.1A、1A共7级

  - 测量档位：1 mΩ－1M Ω共10级

  - 恒流源输出：同测量电流

  - 测量方法：四端子法

  - 数据存储：100条

  - 外形尺寸：(W)258mm*(H)106mm*(D)206mm

| 测量范围 | 0－2.5MΩ共十档 |
| --- | --- |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 量程 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度等级 |
| 1mΩ | 0-2.5mΩ | 0.1μΩ | 0.2 |
| 10mΩ | 2.5mΩ-25mΩ | 1μΩ | 0.1 |
| 100mΩ | 25mΩ-250mΩ | 10μΩ | 0.05 |
| 1Ω | 250mΩ-2.5Ω | 0.1mΩ | 0.05 |
| 10Ω | 2.5Ω-25Ω | 1mΩ | 0.05 |
| 100Ω | 25Ω-250Ω | 10mΩ | 0.05 |
| 1KΩ | 250Ω-2.5KΩ | 100mΩ | 0.05 |
| 10KΩ | 2.5KΩ-25KΩ | 1Ω | 0.05 |
| 100KΩ | 25KΩ-250KΩ | 10Ω | 0.5 |
| 1MΩ | 250KΩ-2.5MΩ | 100Ω | / |
| 尺寸 | (W)258mm*(H)106mm*(D)206mm |

表一、详细参数表

    - 测量误差大于上表时，可使用标准电阻进行校正。

- 功能菜单

QJ57T型液晶数显电阻智能测试仪采用中文功能菜单选择操

作，功能菜单主要有5大选择项，分别为校正、设置、测量、输出、查询。

4.1 校正

首先设置工作模式为标定，然后点击校正/左按键进入校正

状态，再通过上下键，选择正确的栏位，按照菜单提示，接入标准电阻，再次点击校正/左键，系统自动进行校准，校准完成后，液晶显示校准完成。该档位校准完成后，直接按上、下键可能直接切换到其它档位直接进行校准。所有档位校正完成后，按下返回键，系统返回到初始状态，并自动将校准参数保存。

系统采用十栏分段校正技术，校正档位及参数如下：

- 档位0        标准电阻1MΩ        电流1uA

- 档位1        标准电阻100KΩ      电流10uA

- 档位2        标准电阻10KΩ       电流100uA

- 档位3        标准电阻1KΩ        电流100uA

- 档位4        标准电阻100Ω        电流1mA

- 档位5        标准电阻10Ω         电流10mA

- 档位6        标准电阻1Ω          电流0.1A

- 档位7        标准电阻0.1Ω         电流0.1A

- 档位8        标准电阻0.01Ω        电流1A

- 档位9        标准电阻0.001Ω       电流1A

当测量精度低于参数说明时可以进行校准操作，校正时需要校准电阻。如果没有校正条件，请勿使用校正操作。在没有校准电阻的状态下，进行校正操作会使校正系数丢失，无法再进行测量。

4.2 设置

系统设置里一共有4项参数。参数设置的4部分为工作模式设置、快捷档位设置、恒流源参数设置、数据管理设置。

在系统初始状态下，点击设置按键，进入系统设置状态。

参数设置的4项参数：

- 工作模式；工作模式共有电阻、线缆、电阻率、恒流源、标定五项参数。电阻模式为标准电阻测量模式；线缆模式电线电缆测量模式，当工作模式为线缆时，系统会不断的测量环境温度，并根据环境温度对测量值进行换算。电阻率模式用来测量铜铝单丝材料电阻率；恒流源为恒流输出，在恒流源模式下，系统按照设定输出恒流，并不断的测量输入电压；标定模式为仪器标定校准时使用。

- 快捷档位；预测量起测点，共分千欧档、欧姆档、毫欧档三个选择项，千欧档用于0.25千欧以上电阻，欧姆档用于0.25欧姆以上电阻，毫欧档用于250毫欧以下电阻测量。根据电阻的估计值选择不同的测量档位，可以提高测量速度。不同的档位可实现自动切换，如果不知道电阻的具体大小可以从千欧档开始自上而下自动测量。用于测量电线时可直接选择毫欧档进行快速测量。

- 输出电流；输出电流为恒流源输出电流及定电流测量电流选择项；恒流源输出共有1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、0.1A、1A七个选择项，恒流源建议配合校正参数中的电阻范围使用。

- 样品直径；可设置范围0.001mm-9.999mm，电阻率模式测量铜铝丝单丝材料电阻率时用来计算横截面积。使用设置键用来切换位数为1、0.1、0.01、0.001，使用左可键修改数据。

4.3 测量

在系统初始状态下，当工作模式设置为电阻时，按下测量键进行电阻测量；当工作模式设置为线缆时，按下测量键进行线缆导体直流电阻测量；当工作模式设置为电阻率时，按下测量键进行铜铝单丝电阻率测量；当工作模式设置为其它模式时，按下测量键无反应。

4.4 输出

在系统初始状态下，当工作模式设置为恒流源时，按下输出/右键，系统按照工作模式的设置输出相应的恒定电流。

4.5 查询

按下查询/删除键，进入数据查询状态。此时显示的为最后一次测量结果，通过上下键可以翻看历史测量结果。数据存储区可以保存100条测量结果，当数据存储区存满时，需对数据进行整理。长时间按下查询/删除键不松手，超过5秒钟，仪器提示格式化数据存储区，并将数据清零。如果在数据存满状态下，不进行数据整理，测量数据将一直保持在最后一条记录上，并覆盖以住保持结果。

五、使用方法

5.1电阻的测量

将待测电阻夹好，电压端(P1P2)在内，电流端(C1C2)在外。C1P1在一侧，C2P2在一侧。在系统初始状态下，按下设置按键，进入设置功能状态，将工作模式设置为电阻，根据预估被测量电阻的大小设置快捷档位，按下返回键返回到系统初始状态。按下测量键，系统自动进行测量并显示测量结果。

5.2 电线电缆的测量

- 不使用配套夹具（适于条件简单，要求精度不高的场合）

用钢板尺测量出试样导线长度(一般标准为1.2米)，将电压测量端（P1P2）对准两测量点夹紧（两测量点的距离为1米），电流端（C1C2）夹于电压端两侧之外10cm处（电流端和电压端不能离得太近，否则会影响测量稳定性），如下图。

电流（C1） 电压（P1）              电压（P2） 电流（C2）

图A 试样的接法

注意：不管是否使用夹具，仪器进行换算进都会按照1米的样品长度进行换算。如果测量样品不是1米，请根据采样值和测量换算值进行修正。

- 使用导体电阻配套夹具：

将试样固定在夹具上，拉紧。将仪器的C1C2接在夹具的两个电流端子上（夹具外侧的两个端子），将仪器的P1P2接在夹具的两个电压端子上（夹具内侧的两个端子），或者直接将仪器的P1P2接在夹具内侧的两个铡刀片上，要保持接触的良好。使用专用夹具可以保证采集的试样正好为1米。如下图B：

将温度传感器和仪器后面板的接口相连接，并将测温头放置

在不受热源和冷源干扰的位置。

在系统初始状态下，按下设置按键，进入设置功能状态，将快捷档位修改为档位2，工作模式设置为线缆，按下返回键返回到系统初始状态。

等待温度传感器开启测量环境温度并稳定后，按下测量键，系统自动进行测量电线电缆直流电阻，并根据GB/T3048.4-2007表1和公式3（同本说明书表二）的温度系数进行换算。测量完成，按下返回键，返回至系统初始状态。

图B 仪器夹具测量接线图

- 测量结果的换算

进行电线电缆测量时，测量完成后测量结果需要换算到20℃

下的千米电阻值和标准相比较，换算值比标准值小则合格。

换算公式为： R20=Rx*kt*/L

R20――20℃时每公里长度电阻值，Ω/km

Rx――试样电阻值，mΩ

L――试样的测量长度，m

kt――导体材料当前温度值的电阻温度系数

仪器对铜铝导体采用统一的温度系数0.004进行换算。整数温度系数值见下表：

| 温度℃ | 温度系数 | 温度℃ | 温度系数 | 温度℃ | 温度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.087 | 14 | 1.025 | 28 | 0.969 |
| 1 | 1.082 | 15 | 1.020 | 29 | 0.965 |
| 2 | 1.078 | 16 | 1.016 | 30 | 0.962 |
| 3 | 1.073 | 17 | 1.012 | 31 | 0.958 |
| 4 | 1.068 | 18 | 1.008 | 32 | 0.954 |
| 5 | 1.064 | 19 | 1.004 | 33 | 0.951 |
| 6 | 1.059 | 20 | 1.000 | 34 | 0.947 |
| 7 | 1.055 | 21 | 0.996 | 35 | 0.943 |
| 8 | 1.050 | 22 | 0.992 | 36 | 0.940 |
| 9 | 1.046 | 23 | 0.988 | 37 | 0.936 |
| 10 | 1.042 | 24 | 0.984 | 38 | 0.933 |
| 11 | 1.037 | 25 | 0.980 | 39 | 0.929 |
| 12 | 1.033 | 26 | 0.977 | 40 | 0.926 |
| 13 | 1.029 | 27 | 0.973 |  |  |

表二  导体电阻的温度校正系数

温度换算计算公式：

当测量时环境温度高于20度时，换算值比测量值要小。当测量时环境温度低于20度时，换算值比测量值要大。一般温度每变化1度，电阻值变化0.4%。

- 国家标准的相关要求

GB-T3956-2008中对电线电缆导体电阻的要求如下表，其中不镀金属和镀金属统指圆形退火铜导体。

| 标称截面积 mm2 | 20℃时导体最大电阻值 |
| --- | --- |
|  | 不镀金属 | 镀金属 | 铝导体或者铝合金 |
| 0.5 | 36.0 | 36.7 | -- |
| 0.75 | 24.5 | 24.8 | -- |
| 1.0 | 18.1 | 18.2 | -- |
| 1.5 | 12.1 | 12.2 | -- |
| 2.5 | 7.41 | 7.56 | -- |
| 4 | 4.61 | 4.70 | -- |
| 6 | 3.08 | 3.11 | -- |
| 10 | 1.83 | 1.84 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.16 | 1.91 |
| 25 | 0.727 | -- | 1.20 |
| 35 | 0.524 | -- | 0.868 |
| 50 | 0.387 | -- | 0.641 |
| 70 | 0.268 | -- | 0.443 |
| 95 | 0.193 | -- | 0.320 |
| 120 | 0.153 | -- | 0.253 |
| 150 | 0.124 | -- | 0.206 |
| 185 | 0.101 | -- | 0.164 |
| 240 | 0.0775 | -- | 0.125 |
| 300 | 0.0620 | -- | 0.100 |
| 400 | 0.0465 | -- | 0.0778 |

表三 单芯或者多芯实心导体电阻要求值

| 标称截面积 mm2 | 20℃时导体最大电阻值 |
| --- | --- |
|  | 不镀金属 | 镀金属 | 铝导体或者铝合金 |
| 0.5 | 36.0 | 36.7 | -- |
| 0.75 | 24.5 | 24.8 | -- |
| 1.0 | 18.1 | 18.2 | -- |
| 1.5 | 12.1 | 12.2 | -- |
| 2.5 | 7.41 | 7.56 | -- |
| 4 | 4.61 | 4.70 | -- |
| 6 | 3.08 | 3.11 | -- |
| 10 | 1.83 | 1.84 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.16 | 1.91 |
| 25 | 0.727 | 0.734 | 1.20 |
| 35 | 0.524 | 0.529 | 0.868 |
| 50 | 0.387 | 0.391 | 0.641 |
| 70 | 0.268 | 0.270 | 0.443 |
| 95 | 0.193 | 0.195 | 0.320 |
| 120 | 0.153 | 0.154 | 0.253 |
| 150 | 0.124 | 0.126 | 0.206 |
| 185 | 0.0991 | 0.100 | 0.164 |
| 240 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 |
| 300 | 0.0601 | 0.0607 | 0.100 |
| 400 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0778 |

表四 单芯或多芯绞合导体电阻要求值

| 标称截面积 mm2 | 20℃时导体最大电阻值 |
| --- | --- |
|  | 不镀金属 | 镀金属 |
| 0.5 | 39.0 | 40.1 |
| 0.75 | 26.0 | 26.7 |
| 1.0 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 7.98 | 8.21 |
| 4 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 3.30 | 3.39 |
| 10 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 0.780 | 0.795 |
| 35 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 0.206 | 0.210 |
| 120 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 0.0801 | 0.0817 |
| 300 | 0.0641 | 0.0651 |
| 400 | 0.0486 | 0.0495 |

表五 单芯或者多芯软铜导体电阻要求值

5.3 铜铝单丝电阻率的测量

使用可以夹持单丝的夹具，将样品夹持在夹具上。用测试测试线连接测试仪和夹具。连接方法如图B。

将工作模式设置为电阻率，快捷档位设置为毫欧档，设置单丝直径。返回初始界面。按下测量键，仪器自动测量单丝电阻，并计算电阻率，根据环境温度将电阻率换算到20℃。

体积电阻率的单位为e8Ω·m，e8的意思是10-8。

5.3恒流源的输出

将测试线电流夹子（C1C2）夹在负载的两侧，将电压夹子

（P1P2）夹在要采集电压的两侧。将工作模式设置为恒流源，根据需要设置输出电流，按下返回键返回到系统初始状态。

按下输出/右键，系统输出电流，并采集电压。恒流源可用于仪器故障检修。

5.6 系统标定与校准

首先将工作模式设置为标定，然后点击校正/左按键，进入校正功能状态，通过上下键选择正确的档位，按照提示，将标准电阻接入，再次点击校正，系统进入校准，校准完成后提示校准完成。校正完成后，应该进行测试，如果测试结果准确度较差，可以再次进行校正，选择测试准确度最高的作为正式校正结果。

全部档位校正完成后，点击返回按键，返回到系统初始状态，系统自动将校正数据保存。

六、注意事项

  - 校正操作会操作系统系数，在无标准电阻条件下，请勿进行校正操作。为保证精度，每个档位可进行多次校准，直到数据稳定一致，每次校准间隔时间要大于30秒。

  - 测量过程中，请勿接触测试线、测试导体、夹具。

  - 测试时请注意极性，C1P1为一侧，C2P2为一侧，C1C2为电流端，P1P2为电压端。

  - 测试过程中，如果将测试夹直接夹在测试导体上，要求精度高时，电压端和电流端不要离得太近，一般为10cm。

  - 为了保证温度测量的稳定性及准确性，请将温度传感器放置于与样品同一水平面，且与样品距离不超过1米，离墙面距离不小于10cm位置，并远离热源和冷源，不受人体体温与哈气干扰。温度传感器、夹具、测量导体应保持同一相对高度。

  - 进行温度换算时，不管样品多长，仪器均按1米进行温度换算，所以如果测量样品如果长度不是1米，需要自己进行修正。

  - 本仪器检定和校准测量时，请使用电阻模式测量，且只能使用实物标准电阻，而不能使用模拟电阻；而且在测量的线路和标准电阻上不能串接电流表和并接电压表，亦不能使用电子式的电阻检定仪进行测量。

- 设备成套性

- QJ57T主机一台；

- 测试线一套；

- 电源线一根；

- 说明书一份；

- 质量保证

- 仪器自用户购买起12个月内，由本厂免费保修。

- 本厂有权对本仪器进行更改，恕不另行通知。

# Text boxes

1

2

8

3

5

7

7

6

10

12

9

11

4

12