一、概述

BL－B型漏电保护器智能测试仪是参考GB6829—1995、GB20044—2005、GB14048.2、GB16916.1-2003、GB16917.1-2003、GB13955-2005、GB 4793.1、GB/T13870.1-2008、DL/T596、IEC60947-2(1995)附录B、IEC 60755-198等国家强制性标准和等效的国际IEC标准设计的，主要用于实验室测试漏电保护器动作特性的智能测试装置。

BL－B型漏电保护器智能测试仪实现完全智能化自动控制，动作电流调节及动作时间测量完全由程序控制调节及自动切换。测试范围宽，应用范围广，可以测试0-0.3A之间的常用220V、380V家用及工业用漏电保护器，漏电保护开关及扩展漏电保护功能的各种自动空气开关。用于电力配电柜各种带漏电功能自动空气开关时可在线带载测试。仪器采用触摸式按键、12864液晶显示、中文菜单操作。

- 性能指标

2.1电流指标

电流控制范围：0-300mA

电流精度（有效值）：±1%

2.2时间测量指标

时间测量精度：0.1%±1mS    时间测量范围:0-10S

2.3电流设置参数

额定电流：0.01A、0.015A、0.03A、0.05A、0.75A、0.1A、0.15A、0.2A、0.25A、0.3A

测试电流：1I、2I、5I、0.25A、自定义

自定义电流范围：1mA-0.3A

设置分辨率：1mA

- 设置及使用

3.1参数设置

- 按键及菜单说明：

测试仪共有五个按键，设置、返回、电流/上、时间/下、复位。

设置：在主菜单初始状态下，按下设置键，进入设置菜单，通过上、

下键修改参数值，通过设置按键切换选项单。

返回：设置参数过程中和一个测试功能结束后返回主菜单。

电流：在额定和自定义模式下，按下电流键，系统根据设置的参数进行动作电流的测试。在检定模式下，按下电流键，系统进入电流检定过程。

时间：在额定和自定义模式下，按下时间键，系统根据设置的参数进行动作时间的测试。在检定模式下，按下时间键，系统进入时间检定过程。

- 参数设置：

设置菜单一共有额定电流、测试电流、工作模式、自定义四个选项单。选项单内的数据通过上/下键来修改。

额定电流：为预测试漏电保护器的额定电流值，有10mA、15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA十个选项。

测试电流：为测量动作时间时，预先调节的电流值，共有1I、2I、5I、0.25A四个选项。

工作模式：共有额定、自定义和检定三个模式。选择额定时,测试动作电流时,系统根据标准要求,按额定电流的设置调节；测试动作时间时，系统根据测试电流的设置和额定电流的设置调节动作电流。选择自定义时，测试动作电流和动作时间都按照自定义的电流设置参数进行调节。选择检定时，可使用外接的电流表对漏电保护器的电流控制及测量进行跟踪，可对时间测量进行核查。

自定义：为工作模式设置为自定义时设置电流参数值，可通过上/下键修改。

按下设置键4次后，系统退出设置状态，并自动保存设置参数。在设置过程中，按下返回键，系统返回初始状态，并保存设置参数。

3.2测试接线

3.2.1普通单相两极漏电保护器测试接线

如下图一，测试仪漏保输入的红线接漏保L输入，测试仪漏保输入的黑线接漏保N输入；测试仪漏保输出的红线接漏保L输出，测试仪漏保输出的黑线接漏保N输出。

图一　普通单相两极漏保测试接线

3.2.2三相四线制漏电保护器测试接线

如下图二，测试仪漏保输入的红线接漏保的任一L输入，测试仪漏保输入的黑线接漏保N输入；测试仪漏保输出的红线接对应的L输出，测试仪漏保输出的黑线接N输出。测试时测试仪输入和输出红线依次接入三根相线，直到三个输入极全部测试完成。注意测试三相漏保的时候，要将仪器后面的电源线去掉，三相漏保要接入380V电源。

图二　三相漏保测试接线

3.2.3外加漏保装置的自动空气开关接线

如下图三,测试仪漏保输入红线接空气开关任一L输入,测试仪漏保输入黑线接零序电流互感器N前端；测试仪漏保输出红线接零线电流互感器对应L输出端,漏保输出黑线接零序电流互感器N后端。测试时测试仪输入和输出红线依次接入三根相线，直到三个输入极全部测试完成。注意测试的时候,要将电源后面的电源线去掉。

图三  带漏电保护装置的空气开关测试接法

3.2.4三相三线制漏电保护器测试接法

如下图四，漏电保护器接入三根相线。测试仪漏保输入的红线接漏保的任一相线L1输入，测试仪漏保输入的黑线接漏保另一相线L2输入；测试仪漏保输出的红线接对应的L1输出，测试仪漏保输出的黑线接对应L2输出。测试时三根输入线可以互换，直到三个输入极全部测试完成。注意测试三相漏保的时候，要将仪器后面的电源线去掉。仪器接入无零线N的三相三线制漏电保护器时，最大测试漏电流为150mA。

图四 三相三线制漏电保护器测试接线

3.2.5移动式剩余电流保护插座测试接线

如下图五，测试仪漏保输入线接入一个三孔插座，做为移动式剩余电流插座的电源，三孔插座的L接入测试仪漏保输入的红线，三孔插座的N和PE连接在一起，接入测试仪漏保输入黑线。测试仪漏保输出线接入二孔或者三孔插头，测试仪漏保输出红线接插头的L，测试线漏保输出的黑线接插头的N，将插头插入移动式剩余电流保护插座的负载插座内。

图五　　移动剩余电流保护插座测试接法

3.2.6电流检定接线

如下图五，将测试线漏保输入线和漏保输出线红红相接，黑黑相接，但中间应使用双极断路器控制通断。将电流表接入测试仪配套的插头，将插头插入测试仪后面板的电流检定接口。

图五　电流检定接法

3.3动作电流的测试

首先将预测试的漏电保护器按照3.2的说明进行连接，然后打开测试仪根据漏电保护器电流参数对测试仪的额定电流进行设置，并将工作模式设置为额定，按下下返回键保存设置数据。合上漏电保护器，按下电流/上键，系统自额定电流0.2I起开始调节至漏保动作，系统测试并显示漏保动作电流值。动作电流值应该大于不动作电流值小于或者等于额定动作电流值。测试完成后，按下返回键返回初始状态。

3.4动作时间的测试

首先将预测试的漏电保护器按照3.2的说明进行连接，然后打开测试仪根据漏电保护器电流参数对测试仪的额定电流进行设置，然后根据预测试动作时间的电流参数设置测试电流（一般选择1I，1倍电流模式），工作模式设置为额定，按下下返回键保存设置数据。合上漏电保护器，按下时间/下键，系统先调节电流至设置的测试电流，然后切换至漏电保护器，系统测试并显示漏电保护器的动作时间。测试完成后，按下返回键返回初始状态。

3.4非标准电流的测试

对于非标准电流进行测试时，只需将工作模式修改为自定义，并修改自定义的数值，然后按照3.3和3.4的说明进行动作电流和动作时间的测试。系统进行动作电流和动作时间的测试时，均以自定义值为基础。

3.5系统检定

3.5.1电流检定

进行电流检定时，首先使用精度为0.5%以上的有效值电流表，推荐FLUKE289。按照3.2.6将电流表接入仪器，使用双极断路器将前面板输入和输出直连。将测试仪额定电流设置为预校准电流值，工作模式设置为检定，按下返回键保存数据。闭合断路器后按下电流键，系统根据设置的额定电流进行调节电流，调节完成时持续测试电流值，用测试仪显示电流值和标准有效值电流表相比较。检定时注意电流表档位和检定电流档位的相对性，以FLUKE289为例，可使用400mA档位。

3.5.2时间检定

进行时间检定时，首先进入参数设置，将工作模式修改为检定，按下返回键保存。然后按下时间/下键，系统进入时间检定过程，可在按下时间检定的同时按下检定用计时器，然后等待一段时间后，同时按下计时器和测试仪的时间/下键停止计时，检查计时器和测试仪显示的计时数据之差，测试完成后按下返回键返回初始状态。由于按键的误差，建议计时时间尽量取长为宜，如10分钟。

- 注意事项

- 请勿长时间在非断电状态下，将漏电保护器接入线路，测试完毕后请关闭测试仪电源。

- 进行漏电保护器接线、拔插测试线接头以及闭合漏电保护器开关时，请先关闭测试仪电源。

- 仪器打开电源时，如果被测试漏电保护器或者检定时开关已经连接，请先关闭漏电保护器或者开关，再打开仪器电源。如果打开电源时，前面板测试线已闭合，会有冲击电流。

- 进行380V漏电保护器测试及在线测试时，请将测试仪的后电源拔掉。

- 当测试仪出现乱码或者死机，请按下复位键复位或者重新上电。

- 测试动作时间时出现错误，请重新测试。

- 进行电流检定操作时，当仪器调节电流到预校准值时，应尽快读取仪器显示电流值和标准电流表显示值，记取完成后按下返回键。

- 当因线路故障或者使用不当，测试仪出现非正常状态时，请与厂家联系，不要在故障状态下进行测试。

- 如果仪器保险烧断时，请更换2A保险管。

- 设备成套性

- 测试仪主机一套

- 配套测试线一套

- 检定用电流表插头线一根

- 2A保险管若干

- 说明书一份

- 合格证一份

- 质量与保证

- 因线路故障或者操作不当引起的测试仪损坏不在保修之内。

- 自出厂之日起，保修一年。

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8